| 宜宾妇幼保健院PCR实验室改建设施设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 组合式废气处理器1 | 1、性能要求： (1)混合段,中效过滤器,风机,均流段,高效过滤器,出风段；电离子处理器，紫外灭菌系统 (2)风量：3000至3500m³/h，机外压力：600-650pa， (3)设备尺寸：定制， (4)电压380v 2、设备参数： （1)设备容积流量要求依据JB/T 10563-2006在规定的通风压力下，所对应的流量偏差为±5%。 （2）设备全压要求依据JB/T 10563-2006在规定的通风流量下，所对应的压力偏差为±5%； （3）设备噪声（比A声级）依据JB/T8690规定，前向叶片离心通风机噪声（比A声级）≤24dB（A） （4）以上参数必须由投标单位提供同中国认可国际互认的第三方检测机构出具的报告检测。 | 套 | 2 |
| 2 | 组合式废气处理器2 | 1、性能要求： (1)混合段,中效过滤器,风机,均流段,高效过滤器,出风段；电离子处理器，紫外灭菌系统 (2)风量：5000至5500m³/h，机外压力：600至700pa， (3)设备尺寸：定制， (4)电压380v 2、设备参数： （1)设备容积流量要求依据JB/T 10563-2006在规定的通风压力下，所对应的流量偏差为±5%。 （2）设备全压要求依据JB/T 10563-2006在规定的通风流量下，所对应的压力偏差为±5%； （3）设备噪声（比A声级）依据JB/T8690规定，前向叶片离心通风机噪声（比A声级）≤24dB（A） （4）以上参数必须由投标单位提供同中国认可国际互认的第三方检测机构出具的报告检测。 | 套 | 2 |
| 3 | 智慧化自动控制系统 | 通过设备厂家支持的数据采集方式（如Modbus TCP、MQTT等）实现检验科智慧实验室数据采集功能，如实验室内的温度、湿度、负压、尘埃粒子（洁净度）、甲醛、臭氧、二氧化碳等数据，并能在终端进行显示及控制。 2、对接综合运维楼楼顶风机、暖通设备（净化机组等）数据，采集风机、暖通设备运行状态、实时功耗等数据，为系统其他功能开发提供基础数据支撑。 3、对接暖通设备等关键设备控制模块，实现对实验室温湿度等关键数据指标的控制等功能提供功能性业务支撑。 4.自动调节压强 | 项 | 1.00 |
| 4 | 全新风组合式空气净化处理机组1 | 1、性能要求： （1）规格/型号 ：功能段排布：新风段、复合过滤段(G4;F8)、直接蒸发段、电加热段、送风机段(离心)； 2、设备参数： （1）风量和风压依据GB/T19569-2004标准进行检测，风量实测值不低于额定值的95%，机外静压实测值不低于额定值得的90%。 （2）漏风率依据GB/T195669-2004标准进行检测，漏风率不大于1%。 （3）制冷量依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的测试方法，实测名义工况制冷量不应小于名义值的95%。 （4）制冷消耗功率依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，实测名义工况下的制冷消耗功率不应大于名义值得110% （5）制冷性能系数依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的测试方法，设备的性能系数（COP），不应低于设备明示值得95%。 （6）制热量依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，设备的实测名义工况制热量不应小于设备名义值的95%。 （7）制热消耗功率GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，设备的实测名义工况制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的110%。 （8）室内机噪声依据GB/T19569-2004标准进行检测，噪声检测值应该小于75dB(A) （9）以上所有数值必须通过中国认可国际互认的第三方检测机构出具的报告检测。 （10）同类型产品通过北京中冷通质量认证中心或者同类型同级别的第三方认证中心认证，证明生产厂家具备认证规则要求的生产及检验能力。国家认监委批准并颁发相应行业认证。 （11）机外余压ETP650；冷量/热量kW:65至70/-; （12）过滤段:板式G4,袋式381mmF8； （13）电加热功率kW：30至35;额定风量：5000至5500m³/h；加湿量：22KG/H | 套 | 1.00 |
| 5 | 全新风组合式空气净化处理机组2 | 1、性能要求： （1）规格/型号 ：功能段排布：新风段、复合过滤段(G4;F8)、直接蒸发段、电加热段、送风机段(离心)； 2、设备参数： （1）风量和风压依据GB/T19569-2004标准进行检测，风量实测值不低于额定值的95%，机外静压实测值不低于额定值得的90%。 （2）漏风率依据GB/T195669-2004标准进行检测，漏风率不大于1%。 （3）制冷量依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的测试方法，实测名义工况制冷量不应小于名义值的95%。 （4）制冷消耗功率依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，实测名义工况下的制冷消耗功率不应大于名义值得110% （5）制冷性能系数依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的测试方法，设备的性能系数（COP），不应低于设备明示值得95%。 （6）制热量依据GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，设备的实测名义工况制热量不应小于设备名义值的95%。 （7）制热消耗功率GB/T25128-2010、GB37479-2019、GB/T19569-2004标准的检测方法，设备的实测名义工况制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的110%。 （8）室内机噪声依据GB/T19569-2004标准进行检测，噪声检测值应该小于75dB(A) （9）以上所有数值必须通过中国认可国际互认的第三方检测机构出具的报告检测。 （10）同类型产品通过北京中冷通质量认证中心或者同类型同级别的第三方认证中心认证，证明生产厂家具备认证规则要求的生产及检验能力。国家认监委批准并颁发相应行业认证。 （11）机外余压ETP650；冷量/热量kW:40至45/-; （12）过滤段:板式G4,袋式381mmF8； （13）电加热功率kW：20至25;额定风量：2500至3000m³/h；加湿量：30KG/H | 套 | 1.00 |
| 6 | 实验台 | 1.规格尺寸750X800mm（宽X高）；长度根据场地个性化定制，全钢结构；钢板厚度≥1.5mm；静电喷涂 2.台面： 采用12.7mm厚上海威盛亚或者千思板并边缘加厚至25.4mm，双面膜实芯理化板， 且满足如下参数要求： ▲（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、碘酒、柠檬酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ▲（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 ▲（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 ▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ▲（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ▲（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ▲（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 | m | 33 |
| 7 | 台式单口洗眼器 | 台式洗眼器满足以下参数： 1.主体:加厚铜质。 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 （1）管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定，检测结果为通过。 （2）螺纹表面不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3μm。 （3）抗压强度：在1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀想像； （4）外观：主体无掉漆想像，手柄无明显注塑缺陷； （5）启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象。 （6）水柱喷射高度:在0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46mm； （7）水流量：在0.3MPa动水压下打开开关，喷流量＞80L/min，洗眼器流量＞11.4L/min； （8）耐压性：0.7MPa±0.02MPa。持续60min±min，然后加压至2.0MPa±0.02MPa。保持60s±10s，各部位无破裂、渗漏或其他缺陷出现； （9）密封性：在动压0.05MPa±0.02MPa下保持300s±10s，各连续部位无漏水现象； （10）提供国内保险公司对该产品的承保合同复印件。 （11）提供具有相关检测资质出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 （12）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 （13）防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 （14）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 （15）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。 （16）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。 （17）供水软管:长度≥1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 | 套 | 7 |
| 8 | PP水槽 | 1(1)耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 (2)提供具有相关检测资质机构出具的检测报告及国内保险公司对该产品的承保合同复印件并加盖生产厂家公章。 （3）厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 | 套 | 7 |
| 9 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、性能要求： （1）主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 （2）配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部.眼部.脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。 2、设备参数： （1）洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。 （2）工作压力：0.3—0.6Mpa。 （3）密封压力：0.8Mpa。 （4）喷淋流量：>75.7L/min。 （5）洗眼流量：>11.4L/min。 （6）洗眼器进水口尺寸：DN25。 （7）洗眼系统排水口尺寸：DN25。 （8）提供国家认可的第三方检测机构出具的7项检测项目的检测报告：管螺纹精度；螺纹表面；抗压强度；外观；启动开关灵活；水柱喷射高度；水流量。 （9）洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。 （10）喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷。 | 套 | 2 |
| 10 | 实验室用双面玻镁净化板模块 | 实验室用双面玻镁净化板模块 规格:50mm厚（内衬双层5mm承载力不应低于150kg/m2。面层为厚度不小于0.5mm钢板，厚度二层共计不小于10mm,耐火极限满足1小时消防要求. 耐火等级B1,7.导热系数：0.1-0.075w/m.k 抗压强度：1.5-5.0Mpa 芯材密度：35-55Kg/m3 甲醛含量：0，废弃物回收率：100％. 包含所有需要安装辅材 | ㎡ | 644 |
| 11 | 洁净钢制单开门 | 洁净钢制门 1.M1021，尺寸：1000*2100(H) 2.规格：带双层中空玻璃观察窗防火玻璃400*300 3.包括不锈钢或铝合金合页、不锈钢执手锁及五金 4.门框厚度为1.8mm冷轧板，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为1.2mm冷轧板 包含所有需要安装辅材 | 樘 | 11 |
| 12 | 实验室用强弱电电源及照明设施一批 | 实验室区域所有的设备用电源、网络、照明及消毒设施； 包含电源线、强弱电插座、网线、灯具、紫外灯、监控及其所需辅助设施等 | 项 | 1.00 |
| 13 | 实验室用给排水设施一批 | 实验室区域所用的给水、排水、及其安装所需的辅助设施等； 包括给水管、排水管、阀门附件等； | 项 | 1.00 |
| 14 | 洁净钢制双开门 | 洁净钢制门 1.M1221，尺寸：1200*2100(H) 2.规格：带双层中空玻璃观察窗防火玻璃400*300 3.包括不锈钢或铝合金合页、不锈钢执手锁及五金 4.门框厚度为1.8mm冷轧板，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为1.2mm冷轧板 包含所有需要安装辅材 | 樘 | 7 |
| 15 | 医用净化中空成品密封窗模块 | 1.窗代号及洞口尺寸：观察窗 1200*1000 2.框、扇材质：铝合金固定窗 ，内圆弧收边 3.玻璃品种6mm厚钢化玻璃 包含所有需要安装辅材 | 套 | 24 |
| 16 | 医用PVC卷材 | 医用PVC卷材. 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm同质透芯医用PVC卷材， 2.使用非邻苯二甲酸酯类环保增塑剂； 3.柔韧度测试合格； 4.耐磨等级T级； 5.滚轮测试合格； 6.残余压痕满足； 7.包含所有需要安装辅材及基层 | ㎡ | 230 |
| 17 | 医用净化型更衣柜 | 医用净化型更衣柜 1.规格尺寸：900X420mm；优质镀锌铁皮 2：功能：带紫外灯杀菌功能 | 台 | 7.00 |
| 18 | 实验室用定制洗消池 | 1：规格尺寸：S304不锈钢；450X450mm 2：功能：自带脚踏阀门，可移动式 | 台 | 7.00 |
| 19 | 智能门禁 | 1.名称：智能门禁 2.规格及功能：智能识别面部功能，可刷卡、刷脸、密码打开。 | 台 | 2 |
| 20 | 对讲分机 | 1.名称：对讲分机 2.类别： 3.规格 4.安装方式：明装 | 台 | 6 |
| 21 | 对讲主机 | 1.规格、线制 ：无线对讲主机 2.控制回路 3.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 22 | 双门互锁装置 | 1.名称：电动互锁装置（双门） 2.类别：电控锁 3.规格：非标定制 4.其它：微电脑控制 | 套 | 14 |
| 23 | 实验室压差控制系统 | 1.名称 ：实验室压差控制系统 2.材质：优质镀锌铁皮；电动阀门等 3.形状：综合；三通、弯头、四通矩形等 4.周长或直径：b≤320； 5.板材厚度：δ=0.5mm； 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 ：共板法兰，法兰垫片的材料采用闭孔海绵橡胶板δ=5mm，管道支、吊架在表面除锈后,涂防锈漆和色漆两度，镀锌风管及镀锌钢管不刷漆,但在锌皮脱落处涂醇酸类底漆二度,再涂醇酸类磁漆二度； 7.接口形式：咬口连接。 8.包含压差系统所用风管、电动调节阀门、附件、保温、普通出风口等； | 批 | 1 |
| 24 | 压差表 | 压差显示器-60至+60Pa；含所有安装辅材、底盒等 | 套 | 14.00 |
| 25 | 实验室净化空调系统 | 实验室净化空调系统 1.包含净化空调启动所需冷媒、冷凝管、保温材料、阀门附件、强弱电控制线等 | 台 | 1.00 |
| 26 | 高效过滤风口1 | 高效过滤送风单元 1、性能要求： （1）额定风量1000m³/h，铝散流板尺寸524x524x376mm，高效过滤尺寸484×484×90(mm)。 2、设备参数： (1)含高效无隔板过滤器，滤纸效率：H13，不锈钢喷塑散流器 (2)静压箱冷板制作、静电喷塑，风量：1000m³/h，电压：380v (3)计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99 （4）以上参数需依据GB/T1354-2017(高效空气过滤器)/洁净室施工及验收规范（GB 50591-2010）/T 6165-2016(高效过滤器/检验方法效率和阻力)做出的检测报告 | 套 | 7.00 |
| 27 | 高效过滤风口2 | 高效过滤送风单元 11、性能要求： （1）额定风量1500m³/h，铝散流板尺寸：670×670×376(mm)。高效过滤尺寸630×630×90(mm)。 2、设备参数： (1)含高效过滤器 不锈钢散流器，静压箱 (2)冷板制作、静电喷塑，风量：1500m³/h，电压380v。 (3)计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99 （4）以上参数需依据GB/T1354-2017(高效空气过滤器)/洁净室施工及验收规范（GB 50591-2010）/T 6165-2016(高效过滤器/检验方法效率和阻力)做出的检测报告 | 套 | 7.00 |